在线电导率仪RS485通讯协议

- 波特率：9600b/s、4800b/s、2400b/s、1200b/s可以选择；数据格式8位数据位，1位停止位，无校验位。

- 主机发出命令：

| 格式 | 02 | XX |
| --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 2 |
| 说明 | 开始 | 地址 |

说明：开始位2，发的是02H；地址为十六进制，再转换为ASCII码，地址为两个字节。如某机地址为100，转换为十六进制为64H, 再转换为ASCII码为36H,34H两个字节。如主机要询问地址为100的从机，则主机向从机发送数据为：02H,36H,34H(十六进制)。

3、从机返回数据格式：

| 格式 | 02 | XX | XXXX | X | X | XXX | 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 说明 | 开始 | 地址 | 电导值 | 小数点 的位数 | （单位）=0表示uS/cm =1表示mS/cm | 温度值 | 结束 |

说明：地址为十六进制，再转换为ASCII码，地址为两个字节。其余数据为十进制的ASCII码。所有数据均是高位在前。开始位2，发的是32H,结束位3，发的是33H。

如：某机地址为100，电导值为1.258us/cm，温度为25.8度；则从机返回数据：

32H,  36H,34H,   31H,32H,35H,38H,   33       30   32H,35H,38H,   33H

开始   地址         电导值       小数位数   单位     温度         结束

电导值发送时小数点的位数，1表示一位，2表示两位，3表示三位，0表示没有小数点只有着四种情况。如：123410表示123.4uS/cm， 123420表示12.34uS/cm，123430表示1.234uS/cm，123421表示12.34mS/cm等；温度固定为一位小数。

所用到的ASCII码：

| ASCII | 对应数据 | ASCII | 对应数据 | ASCII | 对应数据 | ASCII | 对应数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30H | 0 | 31H | 1 | 32H | 2 | 33H | 3 |
| 34H | 4 | 35H | 5 | 36H | 6 | 37H | 7 |
| 38H | 8 | 39H | 9 | 41H | A | 42H | B |
| 43H | C | 44H | D | 45H | E | 46H | F |

地址与波特率的设置：

中文菜单仪表：在系统维护，通讯设置菜单里面设定。

数显仪表：在测量状态同时按上下键，HE1代表地址，HE2代表波特率，按上下键进行数值的加减，按ENT键存储，按MENU键进行HE1与HE2的转换。0代表9600b/s、1代表4800b/s、2代表2400b/s、3代表1200b/s。