AD38-2005中文在线溶解氧仪

使用说明书

## 附录：空气中氧分压和氧的溶解度 大气压：1013mbar

| 温度 ℃ | 溶解氧mg/L | 温度 ℃ | 溶解氧mg/L | 温度 ℃ | 溶解氧mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 14．64 | 14 | 10．30 | 28 | 7．82 |
| 1 | 14．22 | 15 | 10．08 | 29 | 7．69 |
| 2 | 13．82 | 16 | 9．86 | 30 | 7．56 |
| 3 | 13．44 | 17 | 9．64 | 31 | 7．46 |
| 4 | 13．09 | 18 | 9．46 | 32 | 7．30 |
| 5 | 12．74 | 19 | 9．27 | 33 | 7．18 |
| 6 | 12．42 | 20 | 9．08 | 34 | 7．07 |
| 7 | 12．11 | 21 | 8．90 | 35 | 6．95 |
| 8 | 11．81 | 22 | 8．73 | 36 | 6．84 |
| 9 | 11．53 | 23 | 8．57 | 37 | 6．73 |
| 10 | 11．26 | 24 | 8．41 | 38 | 6．63 |
| 11 | 11．01 | 25 | 8．25 | 39 | 6．53 |
| 12 | 10．77 | 26 | 8．11 |  |  |
| 13 | 10．53 | 27 | 7．96 |  |  |

-31-

## 第八章  高报警滞后撤消

仪器的上限报警继电器的触点是给用户连接相应的控制电器（如电磁阀等），以组成氧浓度值控制系统时使用。为了防止在报警点附近继电器触点产生抖动现象，二次表里采用滞后撤消的方法。达到报警值时，继电器立即闭合，屏幕上立即出现报警提示，当浓度值回到报警值时，报警不会立即消除，要等到浓度值继续回落到一定值时才消除报警。如报警上限设为9.5ug/L，当浓度值达到9.5时，“超上限”提示出现，高报警继电器常开触点闭合。 “报警上限”提示仍存在。只有当浓度值下降到9.50-Δ 浓度时，高报警才撤消，一般的Δ 浓度设为0.5ug/L。

-30-

目     录

第一章   概述……………………………………………………………(1)

第二章   技术指标  ……………………………………………………(2)

第三章   电极的使用……………………………………………………(3)

- 安装与接线……………………………………………………(4)

第五章   仪表的操作  …………………………………………………(5)

5.1  功能键操作说明………………………………………………(5)

5.2  测量模式………………………………………………………(6)

5.3  超时自动退回测量状态………………………………………(6)

5.4  温度的手动设定………………………………………………(7)

5.5  显示对比度的调节……………………………………………(7)

5.6  密码的输入与修改……………………………………………(7)

第六章   菜单及功能详解 ………………………………………………(8)

6.1  菜单及功能一览表 ……………………………………………(8)

6.2 “历史数据”子菜单……………………………………………(9)

6.3 “诊断”子菜单…………………………………………………(11)

6.3.1、记事本 …………………………………………………(11)

6.3.2、I0、S查询  …………………………………………(12)

6.4 “维护”子菜单…………………………………………………(13)

6.4.1、开机维护 ………………………………………………(13)

6.4.2、手动电流源……………………………………………(14)

6.4.3、密码修改 ……………………………………………(15)

6.4.4、系统维护 ……………………………………………(15)

6.5 “参数”子菜单  ……………………………………………(16)

6.5.1、参数显示 ……………………………………………(16)

6.5.2、参数设置 ……………………………………………(17)

6.6 “标定”子菜单………………………………………………(19)

6.6.1、一点标定 ……………………………………………(21)

6.6.2、斜率标定 ……………………………………………(23)

6.6.3、手动输入I0、S ……………………………………(25)

6.6.4、两点标定 …………………………………………(25)

6.7 “厂家联系”子菜单…………………………………………(27)

第七章   高报警滞后撤消 ……………………………………………(30)

附录  ……………………………………………………………………(31)

此时正在标定斜率！

第一行显示的电流稳定后，选择“稳定”，将结束标定！

显示标定结果！！

因各种原因用户标定不成功，选“失败”后，将退到“标定”子菜单。

如果选择“合格”，二次表把标定的结果自动存储，在“I0、S值查询”菜单中可查询到。

标定完成后，将提示用户作好善后工作。

显示一秒钟后消失。

6·7“厂家联系”子菜单

进入该菜单后，屏幕显示厂家名称、联系地址和电话。

-29-

按屏幕提示作好准备工作，选择“完成”，按下“确定”键进入下一步。

此时正在标定零点！！

零点应该很小，选择“稳定”后按“确定”键零点标定结束。进入斜率标定！

在空气中标定时，要输入湿度，若不知道准确值，可按50%输入。

选择好后按“▲▼”键，选择“继续”，按下“确定”键显示如下：

按屏幕提示操作，可很方便地进行标定。选“完成”后，显示如下：

-28-

## 第一章     概 述

AD38-2005中文在线溶解氧仪是我公司引进吸收国外溶解氧分析技术，对传统的溶解氧仪进行改进优化，设计生产的在线电化学分析仪表之一,配以AD800、AD800W极谱式电极，更具有响应快、稳定、可靠、使用维护量小等特点，适合火力发电厂、环保污水处理等行业的液体中氧含量的在线连续监测。

全中文显示,操作方便：

全中文显示,界面美观：采用高分辨率的液晶显示模块,所有的数据、状态和操作提示都是中文显示,完全没有厂家自己定义的符号或代码。

简单的菜单结构,文本式的人机对话： 与传统的仪表相比, AD38-2005功能增加了很多,但由于采用了分门别类的菜单结构,类似微机的操作方法,使用起来更清晰、方便。不必记忆操作步骤和操作顺序;可以不用说明书,按照屏幕上的提示就可操作。

多参数同时显示：在一屏上同时显示氧浓度值、输入电流、输出电流、温度、时间和状态。主显示以10×10mm规格显示氧浓度值,醒目,可视距离远；6个副显示以5×5的规格显示输出电流、温度、状态、星期、年月日和时分秒等,以满足用户的不同使用习惯和提供仪表的时间基准。

符号及术语

使用AD38-2005仪表会碰到一些新的名词和术语，现说明如下：

Pa和bar(巴)都是大气压强的单位,1bar=105Pa,1mbar=100Pa=1hPa

I0：本说明书和显示屏上的I0代表氧浓度为0时的电流，但相当稳定。

S：本说明书和显示屏上的S代表氧电极的斜率。单位为（pA/mbr）。

-1-

## 第二章    技术指标

1、测量范围：0～100.0 ug/L；0～20.00 mg/L（自动切换）；0～60℃；

分辨度：0.1 ug/L；0.01 mg/L； 0.1℃；

2、整机基本误差：ug/L：±1.0%FS；mg/L：±0.5%FS ，温度：±0.5℃；

3、整机示值重复性：±0.5%FS；

4、整机示值稳定性：±1.0%FS；

5、自动温度补偿范围：0～60℃，25℃为基准；

6、响应时间：<60秒（终值的98%，25℃）  37℃：98%终值<20秒；

7、时钟精度：±1分/月；

8、输出电流误差：≤±1.0%FS；

9、隔离输出：0～10 mA（负载电阻<1.5KΩ ）

4～20 mA（负载电阻<750Ω ）；

10、RS485通讯接口（选配）；

11、数据存储数量：1个月（1点/5分钟）；

12、数据连续掉电保存时间：10年；

13、报警继电器：AC220V ，3A ；

14、电源：220V±10%   50±1HZ；

15、外形尺寸：二次表：146（长）×146（宽）×108（深）*mm

开孔尺寸：138×138mm

16、重量：二次表：1.0Kg ；

17、工作条件：环境温度：0～60℃   相对湿度：<85%；

18、进出水连接管道：硬管或软管，外径有Ø 8、Ø 10、Ø 12三种规格。

-2-

仪表应等到善后工作完成后才进入测量。否则传出或输出的电流和存储的数据全是假的。望你严格按提示的步骤操作！

三秒钟后显示自动消除，退回到上一级菜单。

6·6·3手动输入I0、S

进入菜单后，显示如下：

按“确定”键，光标将在“电极零点”与“电极斜率”的数值之间转换，按“▲▼”键可修改数值。当光标指向“电极零点”时按“”键使电极零点初始化为0.000nA; 当光标指向“电极斜率”时按“”键使电极斜率初始化为-238.0 pA/mbar；修改完毕后按“退出”键则退回到上一 级菜单。

6·6·4两点标定

如选择两点标定，先标零点，后标斜率。屏幕显示如下图：

-27-

此时正在标定！

电极没有极化好时，在短时间内是不可能稳定的，不应标定。

待第一行显示的电流稳定后，选择“稳定”，显示标定结果。

因各种原因用户标定不成功，选“失败”后，将退回到“标定”子菜单。

如选“合格”，二次表把标定的结果自动存储，在“参数”和“I0、S查询”菜单中可查询到。

-26-

第三章   电极使用

溶氧电极电极特性

1. 本公司研发的溶氧电极应用极谱式原理, 采用美国进口的钢纱网结构的一体化硅橡胶渗透膜作透气膜,其具有耐碰撞，耐腐蚀，耐高温，不变形等优点。

测量时，在阳极和阴极间加上适当的极化电压，氧通过渗透膜在阴极消耗，同时等量的氧气在阳极产生，这个动态过程进行到两边的氧分压相同时达到平衡。此时电极间的电流与氧分压成正比，表计检测此电流并经运算变换成氧浓度。同时热敏电阻检测溶液的温度，并对氧浓度进行温度补偿。

2. 溶氧电极采用创新设计的压紧插拔式结构，安装、维护十分方便。流通池进、出水管可选用不锈钢管，外径有Ø6、Ø8、Ø10、Ø12和Ø14。维护：一般无需更换流通池和电极芯子，只需更换透气膜。

电极的存放
　　充有电解液并套上保护套时，电极可存放几个月。保护套可以减少电解液的干涸。
　　若要将电极连续存放超过六个月时，应将膜体中的电解液倒掉，使阴阳电极保持干燥。此时不能将电极接到二次表上通电极化。

电极的极化

首次使用或连续断电5~10分钟以上时，与仪表连接好并通电即为电极的极化。电极极化能使电极里的化学体系达到平恒，降低零氧电流，使电极稳定。开始时，电极的电流较大，按指数规律下降，8个小时后才能处于稳定态，在此期间的显示数据将逐渐降低，直到稳定。随后才能进行标定。极化过程需要8小时以上，先将电极与二次表正确连接，接通仪表电源即可。如果是关电时间不长，极化时间会短一些，稳定时间较快。

电极的标定
　　每只氧电极都有自己的零点和斜率，而且随着使用，电解液会逐渐消耗，零点和斜率就会发生变化。标定就是为了得到电极的真实零点和斜率。
一点标定：在已知氧浓度的情况下标定电极的零点。
斜率标定：在饱和空气中标定电极的斜率。

两点标定：在零氧环境中标定电极的零点，在已知氧浓度的空气中标定电极的斜率。

对电厂超低浓度的溶解氧测量，特别是对除氧器出口，含氧量极低，这时零点是影响测量准确度的关键因数，零点的准确标定就特别重要。

-3-

零点标定时，最好用99.99%以上浓度的氮气（N2）。但如果现场设备条件有限，可以选用过饱和无氧水进行标定。
　　出厂时，我们已经标定了电极的零点和斜率。实际上零点很稳，实际使用过程中变化很小，即使是更换了电解液或隔膜后，零点的漂移也很小。在现场使用中我们建议进行电极的斜率标定即可，但有时如果斜率标定后实际测量误差仍然较大，再通过已知浓度标定得到电极的零点。

电极维护
　　在使用中最容易发生的是膜的堵塞，造成测量不稳、不准。由于水质的变化，特别是对电厂，关炉后再开炉，水中夹带着较多的杂质，严重时可用肉眼看见有污物（烂泥、铁锈、藻类物质等）覆在膜上。对这类污染容易发现，而对另一类离子污染用户就不易发现。因微小的离子附着在膜的表面，影响了膜的秀气性，而用肉眼不易发现。对这类污染，可将电极取下，用3%~5%的稀盐酸浸泡几个小时后再使用。千万不能碰坏渗透膜。
每次标定前应用肉眼观察隔膜是否有损坏。若隔膜上敷有脏物，应用软纸小心搽去。
依据被测介质的特点，应周期性地更换电解液。
　　渗透膜失效后应更换。以下几种现象常常表示渗透失效；
　　响应时间较长，反应变慢；二次表读数不稳定，漂移大；标定时明显的到不了零和满值；

电极的性能检查
　　为了检测电极性能的好坏，可通过零氧测量，定性地检测电极的好坏。
　　先将电极取出，置于空气中，稳定几分钟后，记下浓度值。再将电极置于无氧环境中（采用调零胶、99.98%纯度的氮气（N2）或二氧化碳（CO2）均可）。
　　五分钟内，显示值应降到空气中读数的10%以下，10分钟内应降到1%以下。读数超出以上范围，往往是电解液用尽或隔膜损坏，应更换。若更换以后还不好，就应是电极本身的问题了，请与我们联系。
　　电解液具有很强的碱性，应避免与皮肤、黏膜和眼睛接触。如不慎有上述情形发生，应迅速用大量的清水冲洗。建议戴上手套加以保护。
　　电极出厂时配有标准电解液，并已检测过，用户可以直接使用。但如用户存放了几个月才用，就应先更换电解液。
　　若有隔膜失效的现象（如响应时间变长，在零氧环境中电流偏大等），应更换敏感膜体。

-4-

应将电极放回测量池中，然后按“确定”键，显示如下。

提示三秒钟后自动返回测量状态。

6·6·2斜率标定

斜率标定只标定电极的斜率，零点不变。显示如下图：

在空气中标定时，要输入湿度若不知道准确值，可按50%输入。

选择好后按“▲▼”键，选择“继续”，按下“确定”键显示如下：

按屏幕提示操作，可很方便地进行标定。选“完成”后，显示如下：

-25-

显示标定结果如下：

如因各种原因用户标定不成功，请选“失败”，按下“确定”键将退到“标定”菜单。

如果选择“合格”，仪表把标定的结果自动存储，在“I0、S查询”菜单中可查询到。

三秒钟后，显示如下：

| 序号 | 电极线颜色 | 线路板标识 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白色透明线 | 电极负 |  |
| 2 | 红色线 | 电极正 |  |
| 3 | 黄色线 | 温补1 |  |
| 4 | 蓝色线 | 温补2 |  |
| 5 | 黑色线 | 屏蔽 |  |

-24-

更换电解液和敏感膜体时，应遵守以下要点：
1、 用手持住电极，使其呈垂直状态，膜体向下，旋下旧的膜体；
2、 象甩体温计一样，甩掉残留的电解液；
3、 用清水清洗膜体、阴阳电极和电极内体，并晾干或用软纸搽干，两者均不能带有水滴；
4、将新的原配电解液滴入（新的）膜体内腔。不要太满（只要充满电极内体与膜体的对应空间即可，约占整个敏感膜体内部空间的1/3，以旋紧后稍有渗出为准），因为阴阳电极插入时会占据膜体的大部分空间。
5、将电极垂直握住，向上慢慢地旋紧膜体，一定要旋两圈后退一圈，确保没有气泡夹杂。多余的电解液会渗出来，将其搽干净.
6、每次更换了电解液或膜后，应重新极化和标定。

A. 电极外形图                              B. 电极剖面图

传感器引出接线说明：

-5-

第四章  安装与接线

AD38-2005中文在线溶解氧仪由二次表、氧电极、测量池和连接二次表与电极的电缆线四部分组成。

二次表的尺寸与安装

二次表为国际通用的标准机箱，采用增强阻燃的PBT外壳全封闭式。可安装在

远离现场的监控室，也可与测量池一起安装在现场。所需连线与二次表的内部接线

柱相接。二次表在安装时，需在表盘的安装位置开一138mm×138mm的安装孔。然后放入仪表，固定好支架拧紧螺丝。

二次表有四种安装方式：开孔式、壁挂式、管道式、以及室外安装。与测量池的距离一般的说不要超过15米。最好将二次表固定在最佳视平线上，表面要保持清洁、干燥，避免水滴直溅。必须有良好的接地。

电极与二次表的连接电缆不得与电源线近距离平行铺设,以免对信号产生不良的影响。

电极、测量池的安装

测量池采用流通式结构，适用于软硬管连接的液路。外壳采用不锈钢制作，安装十分方便。进出水管的外径有Φ6、Φ8、Φ10和Φ12四种规格，以满足用户的不同需要。

将电极装进测量池中，用扳手将电极杆上的六角螺母旋紧。若是软管接头，

可用乳胶管（不漏氧）将水样引进测量池。

溶解氧仪接线端子定义

-6-

用“▲▼”键选择标定方式，按“确定”键进入，按“退出”键退到主菜单。

6·6·1一点标定

一点标定只能标定电极的零点，斜率不变。显示如下图：

用“▲▼”键输入被测液的浓度值，按下“确定”键，进入标定。

正在标定！！

待显示的电流稳定后，选择“稳定”，按下“确定”键，结束标定。

-23-

会发生变化。标定就是为了得到电极的真实零点和斜率。

透气膜式电极的零点很小，在±1ppb之内，故一般不要标零点就可满足使用要求。

若一定要准确地标出零点，最好用99.999%以上浓度的氮气（N2）作零氧环境。我们建议用户不要用2%～5%的无水亚硫酸钠（Na2SO3），这些传统所说的“无氧水”来标零点。因为这种溶液的含氧量很难作到0，一般有3～4ppb的误差。但你可以用它来初步定性的观察电极的零点。

本表有一点标定、斜率标定、手动输入I0、S和两点标定四种方法，供用户选择。

一点标定：当已知被测溶液的氧浓度值时，可输入其浓度值来得其零点，斜率不变。一般情况下，请不要使用这种方法。主要用在电极不能取出，而由通过别的方法知道了氧浓度的场合。

斜率标定：采用氧饱和空气进行标定，此时电极的零点不变，求得电极的斜率。一般情况下采用此法就可满足要求。

手动输入I0、S：在零氧环境中确定零点和斜率的情况下可直接输入电极的I0、S。常用来修正因错误标定造成的零点或斜率的不正常值。也可以通过这种方法来微量调整零点（I0），从而微量修正测量值。

两点标定：在零氧环境中确定电极的零点，在已知氧浓度的空气中确定电极的斜率。

按屏幕提示操作，可很方便地进行标定。标定结束后可进入“参数显示”或：“I0、S查询”子菜单观察I0和S值。

密码核对无误后，屏幕上将显示：

-22-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 地 | 220V | 高 报 警 常 闭 | 高报警触点 | 高报警常开 | + | - | 通讯 正 | 通讯 负 | 屏 蔽 | 温 补 NT C | 电极 负 | 电极 正 |
|  |  |  |  |  | 4—20mA |  |  |  |  |  |  |

## 第五章     仪表的操作

## 5．1  功能键操作说明

AD38-2005中文在线溶解氧仪，选用带背光的192× 64点阵图形式液晶显示屏，实现图形和中文的显示。面板上有9个触摸式按键，说明如下：

“菜单” menu键：在测量态时，按“菜单”键将进入主菜单的显示及操作界面（状态）。

“”键：①这四个键均为方向键，分别为：向上、向下、向左和向右键，可将光标移到所要选的项目（菜单）或参数上；②当进入数值修改状态时，按键可分别增加、减小数值，连续按下不放，将加快数值的变化速度。按或键可初始化参数值。

“确定”enter键：按“确定”键则表示选定光标所指的项目（菜单）或参数。

①当光标指向项目（菜单）名称时，按“确定”键即可进入该项目（菜单）内，可对该项目（菜单）内的参数进行修改设置；

②当光标指向项目内的参数时，按“确定”键（或“退出”键）则表示选定参数，系统即完成该参数设置，光标返回到该参数所属的项目名称处。

③在进入“历史曲线”菜单后，当显示历史曲线时，按“确定”键将进入显示的上（下）限值和提前天数的修改界面。

“退出”back键：按“退出”键将退回到上一次操作状态（界面）。进入任何一级

-7-

菜单后，按“退出”键将退回到上一级菜单，连续按动可一直退到测量状态。

修改了参数值后，直接按“退出”键也能在退回前自动存储修改值。

“＋、－”键：显示屏对比度调节键。本仪表除能自动调节对比度外，还能手动调节。按“＋”键增加对比度，按“－”键减小对比度，按住不放，则加快对比度的调节速度。（有部分仪表由于采用了最新的液晶屏，能自动调节所以此按键不起作用）

5·2测量模式

仪表通电完成自检后，自动进入测量状态，显示如下：

溶氧值为主显示,尺寸为10×10mm，输出电流、温度、状态、星期、年月日和时分秒为副显示,尺寸为5×5mm。

状态提示行可根据实际情况显示以下信息：①正常 ②高限报警  ④(溶氧值)超测量范围。除了“正常”外，其余的均以闪烁方式显示，以提醒用户注意。

按下菜单键,将进入主菜单。

5.3超时自动退回测量状态：按下“菜单”键，将进入主菜单。一旦进入主菜单后（“标定”菜单项除外），每按一次键后，内部定时器将启动计时，超过2分钟没有操作就将自动退回到测量状态，避免因操作不慎，使用完后没有退到测量态，造成较长时间不能进行测量。

-8-

用“▲▼”键移动光标到需要修改的项，按下“确定”键，即进入修改，光标就跳到该项的值上，用“▲▼”键修改完后按下“确定”键即退出该项修改。

再按下“退出”键，就退出修改子菜单，返回到主菜单。

时间修正

仪表在存储数据时，是带时间存储的。如果时间不对，记录将是错误的，以后的“历史曲线”功能将得不到正确的数据。请务必注意时间的正确性。进入该菜单后，屏幕显示如下：

用方向键选择某项，按下“确定”键，进入修改，用“▲▼”键修改完后按下“确定”键或“退出”键即退出该项修改。

再按下“退出”键，就退出子菜单，返回到主菜单。

6·6 “标定”子菜单

一般说来，每只氧电极都有自己的零点和斜率，而且随着使用，零点和斜率就

-21-

先要核对密码，输入正确后，进入参数设置。有三屏。

-20-

5·4温度的手动设定

为方便用户在特定场合下的需要，本表的温度可以在0～60℃的范围内手动设定。一旦温度设定为手动后，显示屏上在温度值前面将有一个“手”字，仪表也将在测量和标定时不监测被测液的实际温度，而以手动温度为准。具体设置方法见“参数设置”子菜单。

5·5显示对比度的调节

AD38-2005系列仪表能自动地跟踪环境温度的变化，自动调整显示的对比度。

为方便用户使用者的个人喜好，在面板上特设立了对比度调节按钮，左边的是减小对比度，右边的是增加对比度（参见“显示屏与功能键”一节）。可以按住不放，以快速变化对比度。

5·6密码的输入与修改

为了避免无关人员的误操作，在进入某些会影响仪表运行的菜单项如：参数设置、标定、手动电流源和系统维护时，首先要求输入密码，经仪表系统检验正确后才被允许进入。而对仪表运行无影响的操作，如历史曲线和参数显示等，则不需要输入密码。密码输入界面如下：

本系统只有一个密码，出厂初始密码为8888。在密码输入界面内，按 键，可以增加或减少输入的密码数值，按另外两个方向键均可以使输入的密码数值变回8888。按退出键，退回上一级菜单，按“确定”键，系统自动进行密码核对。若密

-9-

码正确，即可自动进入下一级菜单；密码错误，将提示用户密码错误，三秒钟后将自动退回到上一级菜单。

若想修改密码，则选择“维护”菜单项中的“修改密码”子菜单。先输入原密码，仪表系统检验正确后，方可进入密码修改界面，按屏幕提示输入新密码，按“确定”键完成修改。若忘了密码，请与我们联系。

第六章   菜单及功能详解

6.1   菜单及功能一览表

主菜单

用键移动光标选中某项，按“确定”enter键即进入该子菜单。

①历史曲线：历史曲线反映溶解氧值的变化过程；特定点、特定时间的溶解氧值查询。

② 诊    断：记事本：使用的记录；  I0、S查询：记录标定结果，判断电极的变化过程和老化程度

③ 维    护：开机维护：在此时锁定输出电流；手动电流源：校验表的输出电流；

修改密码；系统维护：为厂家保留的功能。

-10-

6·5·2参数设置

-19-

入后的操作如下：

当光标指向数字序号时，按上下键进行数字序号的转换，按“确定”键进入对应的菜单。恢复密码、清记事本、清曲线、清I0、S这四项功能按 “下键”完成对应的功能后光标自动返回。附显示开/关、过零已开/关和D/A已开/关这三项功能按“下键”开，“上键”关。

6·5 “参数”子菜单

此菜单完成参数的显示与设置。“参数显示”菜单只查看参数。 “参数设置” 2可修改参数；为防止在现场无关人员的误操作，“参数设置”菜单设立了密码。

在测量前，应根据现场情况对参数进行设定。若不设定，对新用户按出厂时的设定值运行，老用户则按以前的设定值运行。

6·5·1参数显示

进入该菜单后，显示各种参数的当前值，有三屏。只能观察不能修改。

-18-

④参    数：参数显示；设置输出电流范围、输出上下限、报警上限、温度测量方式、手动温度值、时间

⑤ 标  定：一点标定；斜率标定；手动输入电极零点I0和斜率S；两点标定

6·2“历史曲线” 子菜单

“历史曲线”从总体上反映水质的变化趋势和过程，很利于发现问题和解决问题。“定时定点”将得到特定点、特定时间的具体被测参数。仪表能存储从现在算起，最近一个月的数据，每5分钟存一点，一月以前的数据将自动被覆盖。

进入该菜单后，最近半天的数据以曲线显示如下图：

按下“确认”enter键，将进入显示上下限修改和以前数据的查询，没有存储数据的点以0.0显示。

请注意：图形下边有一小光标，按动键，此光标就在每条线的顶部移动，用于选择特定点，图形上排显示光标所对应的具体时间和具体的氧浓度值，这在氧浓度曲线出现异常点，需要定位时十分有用。例如：

1、某一时间的氧浓度值查询

向后查：按下键，光标向右移动，图形上排的时间变近。光标移到最右边后

-11-

再按键则会自动翻到下一半天的曲线。

向前查：按下键，光标向左移动，图形上排的时间变远。光标移到最左边后再按键则会自动翻到上一半天的曲线。

例2、以前某段时间的氧浓度曲线或某点某时氧浓度值的快速查询

在进入“历史曲线”子菜单后，当显示历史曲线时，按“确定”键将进入显示的上（下）限值和提前天数的修改。屏幕显示如下：

用方向键选择需改变的项目，按“确定”enter键则进入该项的参数修改，按键修改数值。能修改的项目分别是：显示上、下限以及提前的天数。下一行自动显示查询的时间。

按“退出”back键,将得到所选日期近半天的曲线。随后就可用键定点查询。

若所给时间超出有效范围,则出现如下提示：

这时选择“继续”可回到日期输入，选“退出”则除了修改的显示上、下限有效外，显示的年月日不变。不同的测量点有不同的测量值，“历史曲线”的“显示上限”和“显示下限”要相对应。如果“显示上限”定得比平常值小，一条条直线

-12-

方式二：接上记录仪，对照检查；

方式三：将输出接入微机采样系统，对照检查。

按下退出键，就退出此菜单。

输出电流的计算

电流输出范围由“参数设置”菜单设定，不用打开仪表或拨动开关。

仪器提供0～10mA或4～20mA的电流输出信号，但是与之对应的氧浓度值区间可由用户自行设定，测量的氧浓度值与输出的对应关系如下：

对0～10mA输出方式：I={（D-DL）/ （DH-DL）}*10mA

其中：  I—输出的电流值             D—当前测得的氧浓度值

DH—用户设定的10mA电流对应氧浓度值，即输出上限

DL—用户设定的0mA电流对应的氧浓度值，即输出下限

对4～20mA输出方式：I=4mA+{（D-DL）/ （DH-DL）}*16mA

其中： I—输出的电流值              D—当前测得的氧浓度值

DH—用户设定的20mA电流对应氧浓度值，即输出上限

DL—用户设定的4mA电流对应的氧浓度值，即输出下限

6·4·3修改密码

参见“6·6密码的输入与修改”一节。

6·4·4系统维护

“系统维护”为厂家保留的功能，一般情况下用户不要进入，否则会影响仪表的正常运行。若用户发现历史曲线出错则清曲线、记事本功能出错则清记事本便、I0、S查询出错则清I0、S可恢复正常。若在测量状态按上下键不能进行电极电流和仪表的输入电流之间的转换则需进入系统维护菜单把附显示开关改为附显示开,进

-17-

6·4·2手动电流源

在该菜单中，输出电流可由用户通过键盘任意设定。设立此项功能的目的有两个：一是让用户在全输出范围内检查仪表输出电流的准确性；二是与记录仪或传统的下位机相连时，可以检查记录仪和下位机采样是否正确，以便分清责任。可以手动控制后接的调节器。

进入菜单显示如下图：

特别提醒：在使用此功能时，因输出电流由用户任意设定，可能在全范围内变化，要确认接在输出上的调节控制器或微机不会产生带有不良后果的控制输出。

若显示电流值与输出电流值不相等，按“确定”键，光标指向D/A基准微调

的参数值，按键修改。

D/A基准微调值，可使显示电流值与输出电流值相等。若按“确定”键，光标不能转换到D/A基准微调值，到“系统维护”子菜单把D/A已关，改为D/A已开（请参见“系统维护”子菜单）。

这样,校验方式至少有三种：

方式一：在输出端接电阻负载和万用表等，检查输出电流的正确性；-16-

将把显示屏顶满，看不到测量值的变化。如果“显示下限”定得比平常值大，屏幕上将是一片空白，看不到曲线。必须根据被测值的范围正确设置“显示上限”和“显示下限”。设置方法见上节，修改完毕后按“退出”back键，将以修改后的显示上、下限范围显示历史曲线。

“历史曲线”从总体上反映水质的变化趋势和过程，很利于发现问题和解决问题。“定时定点”将得到特定点、特定时间的具体被测参数。

6·3“诊断”子菜单

“诊断”子菜单功能是对仪表和电极的使用情况进行监督和查询。

6·3·1记事本

仪表能记录200条最近发生的事件，具体事件如下：

上电运行、关电停运、高报警开始   、高报警结束、开机维护开始、开机维护结束、手动电源开始、手动电流源结束、修改大气压、更改电流输出方式、更改系统时间、一点标定开始、一点标定结束、二点标定开始、二点标定结束、斜率标定开始、斜率标定结束、手动输入I0、S、复位或瞬间掉电、更改温度测量方式、更改手动温度值等。显示如下：

-13-

用键滚动观察前面发生的事件，用键滚动观察后面发生的事件。

6·3·2 I0、S查询

Ⅰ0为电极的零电流，S为电极的斜率。

Ⅰ0、S值查询功能将忠实地记录电极的变化过程和老化程度，以判断电解液是否用完，是否需要更换敏感膜。

仪表存储最近50次的标定结果，进入后，一屏只显示最近的7次标定结果。用键可向前移动，查找以前的标定结果；移动后可用键向后移。注：“1”表示一点标定结果；  “2”表示斜率标定的结果，只有S ，没有新的Ⅰ0产生（保持以前值不变）； “3”表示手动输入的Ⅰ0、S值；  “4”表示的是两点标定的结果。这些数据用户只能看，不能修改。

-14-

6·4 “维护”子菜单

进入‘维护’菜单后，屏幕显示如左。“系统维护”为厂家保留功能，用户一般情况下不要进去。

用“▲▼”键选择，按确认键进入；按退出键回到主菜单。

6·4·1开机维护

仪表在运行过程中，对电极或测量池进行维护时，或断了水样，或取出了电极，这时，仪表采集到的数据是假的，输出的电流，存储的数据也是假的。为避免这种情况的产生，特设立了“开机维护”功能，将输出电流冻结。在联网使用时，微机将探测到仪表正处于在线维护状态，停止记录数据，并自动跟踪维护的时间长短。

进入此菜单后，屏幕显示如下：

将电流冻结在当前值，并送出状态信号给微机。

维护结束后，选择“解冻”，或按“退出”键。

-15-

# Text boxes

状态

当前时间

温度

03/12/28

16:45:23

按住键在电极电流与输出电流 之间转换

温度是手动设定的

6.6μg/L

手 25.0℃   动   6.81mA

正常         周二

主显示

测量状态，分为动态和静态

单位μg/L与mg/L之间自动切换

请输入密码：

6666

增加：▲  减少：▼

输入完毕后按“确定”

①历史曲线     ④参    数

②诊    断     ⑤标    定

③维    护     ⑥厂家联系

V2005—1.00

测量态

·按“菜单”menu键将进入以下主菜单的显示及操作界面

光标

显示下限

光标对应的年/月/日；时/分

02/12/28  21:15       9.1ug        200.0

0.0

光标对应的溶解氧值

显示上限

日期无数据！

继续    退出

显示上限： 200.0  μg/L

显示下限：  0.0   μg/L

提前天数： 0 天

查询时间： 02年10月26日

1、记 事 本

2、I0、S查询

标定的结果

标定的时间

标定方法

Time              I0         S

2    02.12.28          -0.012     -238.1

1    03.03.29          -0.022     -236.1

4   03.06.20        -0.033    -235.83    3    03.09.30          -0.036     -233.6

3    03.10.01          -0.038     -233.5

4    03.09.30          -0.036     -233.3

4    03.09.30          -0.039     -232.1

后面还有事件

>

>

>

>

03 / 08 / 05

07 : 30 : 23

03 / 10 / 16

18 : 20 : 35

03 / 10 / 28

18 : 20 : 36

03 / 11 / 28

18 : 21 : 15

上电运行

修改大气压

更改手动温度值更改电流输出方式

事件发生的时间

年 / 月 / 日

时 / 分 / 秒

事件种类

错误！链接无效。

错误！链接无效。

D/A基准微调：  0.000%

输出上： 200.0μg     下：  0.0μg

设置电流：   8.98 mA

对应O2含量：  62.3 g/L

特别提醒：

应确保电流任意变化

而没有危害！

退 出          继续

温度设置：  自动      手动

手动温度：  25.0℃

大 气 压：  1013.0 mbar

滤波系数 0.2    温度系数 1.3

温度被人工设定为25.0℃

下屏还有参数，可按▼键查阅

1、参数显示

2、参数设置

I0=  0.000nA

S= -238.0 pA/mbar

上屏还有参数，可按▲键查阅

电流的输出范围为4～20mA

报警上限：   200.0μg/L

输出上限：   200.0μg/L

输出下限：     0.0μg/L

电流： 4～20mA      0～10 mA

上屏还有参数，可按▲键查阅

电流的输出范围为4～20mA

4mA或0mA对应的氧浓度值

报警上限：   200.0μg/L

输出上限：   200.0μg/L

输出下限：     0.0μg/L

电流：4～20mA      0～10 mA

上屏还有参数，可按▲键查阅

20mA或10mA对应的氧浓度值

温度被人工设定为25.0℃

温度设置：  自动         手动

手动温度：  25.0℃

大 气 压：  1013.0 mbar

滤波系数 0.2    温度系数 1.3

下屏还有参数，可按▼键查阅

年： 02     月：11    日：14

时： 18     分：18    秒：16

周： 六

时间修正

上屏还有参数，可按▲键查阅

输入电流：-0.186 nA

温    度： 23.6 ℃

待电流稳定

不稳定      稳定

不稳定           稳定

输出电流锁定在11.18mA

请输入被测液氧浓度值:

6.8μg/L

①一点标定

②斜率标定

③手动输入I0 、S

④两点标定

请将电极插回

测量池中并安装好

确定

02 年8月 16 日一点标定：

I0=   - 0.011 nA

正在存储！

02 年8月 16 日一点标定：

I0=   - 0.011 nA

合格          失败

输出电流锁定在11.18mA

请将电极取出，用滤纸吸干

隔膜上的水滴，置于空气中

等待       完成

大气压已设为：1013.0 mbar

空气湿度:   50 %

继续

输出电流解除锁定

03 年8月 16 日斜率标定：

S=   - 239.1 pA/mbar

正在存储！

03 年8月 16 日斜率标定：

S=   - 239.1 pA/mbar

合格          失败

输入电流： -0.166 nA

温    度： 23.8 ℃

待电流稳定一般要几十分钟

不稳定      稳定

不稳定           稳定

输出电流锁定在11.18mA

请将电极取出，置于无氧水

或无氧氮气中，标零点

等待       完成

电极零点： -0.001nA

电极斜率： -238.0 pA/mbar

输出电流锁定在11.18mA

请将电极取出，用滤纸吸干

隔膜上的水滴，置于空气中

等待       完成

大气压已设为：1013.0 mbar

空气湿度:   50 %

继续

输入电流： -0.086 nA

温    度： 26.8 ℃

待电流稳定一般要几十分钟

不稳定      稳定

不稳定           稳定

03 年8月 16 日斜率标定：

I0 =  0.086 nA

S=   - 239.1 pA/mbar

合格          失败

输入电流： -58.16 nA

温    度： 23.8 ℃

待电流稳定一般要几十分钟

不稳定      稳定

不稳定           稳定