质量保证

本公司提供自销售日起贰年内的本机售后保证，但不包括不当使用所造成之损坏，若需要维修或调整，请寄回，但运费需自付，寄回时需确定包装良好以避免运送途中损坏，本公司将免费维修仪器内部的损坏。（注：电极、标准液属于易耗品，不在保证范围内，本公司将保证电极交付使用时的品质。）

单位名称：长沙益伦环境监测有限公司

地    址：长沙市岳麓区桐梓坡西路118号4栋13层

电    话：0731-88085212

传    真：0731-88085215

邮    编：400002

电子信箱：epsh65@163.com

使用说明书

工业PH计

型号：WT2000

用户须知

- 使用时请遵守本说明书之操作规程及注意事项。

- 在使用过程中若发现仪器工作异常或损坏请联系经销商,切勿自行修理。

- 为使测量更精确，仪器须经常配合电极进行标定；若您的电极购买时间已近一年或电极存在质量问题，请注意更换。

- 执行标定工作之前请将仪器通电预热三十分钟。

- 因产品更新换代，本说明书如有变动恕不另行通知。

注意：因PH电极线为特殊专用线，请勿剪接。若因剪接造成仪表无法标定等其他问题，生产厂家概不负责。

标准缓冲液pH 值对照参考表

| TEMP℃ | 4.00 | 4.01 | 6.86 | 7.00 | 9.18 | 10.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4.00 | 4.00 | 6.98 | 7.12 | 9.46 | 10.32 |
| 5 | 4.00 | 4.00 | 6.95 | 7.09 | 9.39 | 10.25 |
| 10 | 4.00 | 4.00 | 6.92 | 7.06 | 9.33 | 10.18 |
| 15 | 4.00 | 4.00 | 6.90 | 7.04 | 9.28 | 10.12 |
| 20 | 4.00 | 4.00 | 6.88 | 7.02 | 9.23 | 10.06 |
| 25 | 4.00 | 4.01 | 6.86 | 7.00 | 9.18 | 10.01 |
| 30 | 4.01 | 4.02 | 6.85 | 6.99 | 9.14 | 9.97 |
| 35 | 4.02 | 4.02 | 6.84 | 6.98 | 9.17 | 9.93 |
| 40 | 4.03 | 4.04 | 6.84 | 6.97 | 9.07 | 9.89 |
| 45 | 4.04 | 4.05 | 6.83 | 6.97 | 9.04 | 9.86 |
| 50 | 4.06 | 4.06 | 6.83 | 6.97 | 9.02 | 9.83 |

仪器实际读值与标准有时会有±1个字的误差

-21-

pH 电极使用保养

PH电极在测量时，应先在正蒸馏水中（或去离子水中）清洗干净，并用滤纸吸干水分，防止杂质带进被测液中，电极的1/3应插入被测溶液中。

电极不用时应洗净，插入加有3.5mol氯化钾溶液的保护套，或将电极插进加有3.5mol氯化钾溶液的容器中。

检查接线端子处是否干燥，如有沾污，请用无水酒精擦拭，吹干后使用。

应避免长期浸泡在蒸馏水或蛋白质溶液中，并防止与有机硅油脂接触。

使用时间较长的电极，它的玻璃膜可能变成半透明或附有沉积物，此时可用稀盐酸洗涤，并用水冲洗。

电极使用时间较长，出现测量误差时，须配合仪表进行标定。进行校正。

当用以上方式对电极进行维护和保养时仍不能进行标定和测量时，说明电极已经失效，请更换电极。

-20-

目     录

1．概述 …………………………………… 2

3．技术性能 ……………………………… 2

4．主要功能配制…………………………… 3

5．温度补偿 ……………………………… 3

6．信号输出 ……………………………… 3

7．安装步骤 ……………………………… 4

8．安装示意图………………………………5

9．后面板接线图……………………………6

10．前面板说明…………………………… 7

11．仪器操作……………………………… 9

12．PH电极使用保养……………………… 20

13．PH标准缓冲液PH值对照表……………21

-1-

概    述

该系列仪表是一种用于测试和控制PH值的精密仪表。一个内藏的微型计算机储存、计算和补偿有关测定PH值的所有参数，诸如PH值显示、温度显示、温度补偿、高低报警值显示等等。

内藏的EPROM使该系列仪表能够在AC电源切断或电源线路故障时仍能保存其校正和设定点的数值。

该系列仪表的一个特点就是它能用控制器在线校正。

其他的附加装置和特点，诸如隔离式4～20mA输出电流（选配）、易读数的大屏幕多参数同时显示以及30天的数据查询显示功能（选配），485通信接口（选配）。操作简化方便，使系列仪表成为工业测试和控制PH值的理想仪表。

技术性能

- 测量范围：pH  ：0.00～14.00 pH

- 分辨率：0.01pH；

- 级  别：0.05级

- 稳定性：≤0.03pH/24h；

- 校正时可调范围：零点±1.45Ph  斜率80% ~100%

- pH标准液：6.86/4.01/9.18；4.00/7.00/10.01

- 控制范围：０～14.00pH

-2-

历史数据查询：按MENU键,进入菜单八, 屏幕出现如下显示

本仪表能12分钟记录一次数据，连续存储30天的历史数据，按DOWN键、UP键选择某一天的历史数据，当需要查询某一天的某时的数据时可按ENTER键进入，再按DOWN键、UP键前后移动光标查询。再按ENTER键进入退至上一级界面，按MENU键退至上一级菜单.

-19-

4～20mA输出电流对应PH值设定：按MENU键,进入菜单七, 屏幕出现如下显示

4-20mA 输出出厂时对应的PH值分别为0-14PH ，但用户可根据自己的要求，任意设定对应的值以满足工控需要。按DOWN键、UP键调节数字，按ENTER键不放存储。

-18-

- 温度补偿：０～60.0℃,信号输出：４～20mA

- 控制接口：ＯＮ／ＯＦＦ继电器接点

- 继电器承受负载：

ＭＡＸ 220ＶAC/12VDC  ２Ａ;ＭＡＸ 125ＶAC/２８VDC ５Ａ

- 信号输出负载：≤500Ω;讯号输入阻抗：≥１×1012Ω

主要功能配制

具有显示、高低点输出ＯＮ／ＯＦＦ、高低点报警、30天历史数据查询（选配）、4～20mA电流输出（选配）、485通信接口（选配）。

温度补偿

系列PH计具有自动温度补偿功能、若温度对PH值影响不大时可不接温补仪器默认并显示25℃。

信号输出

4～20mA电流输出，输出负载小于500(。输出电流I=4mA+{（D-DL）/（DH-DL）}×16mA

其中：I—输出的电流值   D—当前测得的PH值；DH—用户设定的20mA电流对应的PH值，即输出上限；DL—用户设定的4mA电流对应的PH值，即输出下限。

-3-

误差（Error）＝±0.04mA

安装步骤

- 在任何一块厚度为1/16英寸（1.5mm）至3/8英寸（9.5mm）的面板上，开出一个矩形切口。开孔尺寸为92×92（参见图1，后视图）。

- 将仪器后部从开孔正面插入，抵紧即可。

图1

-4-

高点继电器 将在实际测量值高于高报警设置值HIGH 值时动作，实际测量值再下降到低于（HIGH 值-DELAY值）时释放；

低点继电器 将在实际测量值低于低报警设置值LOW值时动作，实际测量值再上升到高于（LOW值 +DELAY值）时释放。有益于延长继电器或交流接触器的使用寿命。所以用户必须根据实际情况设置高、低点和迟滞量。

485通信地址、背光灯设定：按MENU键,进入菜单六, 屏幕出现如下显示

按ENTER键移动光标，按DOWN键、UP键调节数字，或ON/OFF转换，当LCD  LIGHT  SET处于ON状态时，按键无操作三分钟背光灯关闭这样节约用电，保护屏幕。按ENTER键不放存储。

-17-

报警设定：：按MENU键,进入菜单五, 屏幕出现如下显示

按ENTER键移动光标，按DOWN键、UP键调节数字，按ENTER键不放存储设置值。HIGH：高报警设置，LOW：低报警设置。DELAY：表示迟滞量设置。注：【DELAY值在0～（HIGH值- LOW值）范围内设置】为避免继电器不停跳动或控制溶液PH值幅宽，本仪器设此功能，具体操作如下：按DOWN键、UP键调节DELAY：的值。即调节继电器迟滞量（客户可根据需要在此范围调节，仪器出厂时初始值为0）调节好之后按ENTER键不放存储，仪器即记忆该数值，设置工作完成。

-16-

安装示意图

图2

-5-

后面板接线图

1脚：高点常开端（NOH）         9脚：参比电极 (Ref)

2脚：高点公共端（COMH）       10脚：温补1 (TEMP1)

3脚：高点常闭端（NCH）         11脚：温补2 (TEMP2)

4脚：低点常开端（NOL）         12脚：PH测量电极(INPUT)

5脚：低点公共端（COML）        13脚： RS485   A

6脚：低点常闭端（NCL）          14脚： RS485   B

7脚：220V火线                   15脚：4～20mA电流+

8脚：220V零线                   16脚：4～20mA电流-

！注意：千万不可将电源接错，接好线后将盖板盖好。

-6-

PH/ORP模式转换，标准溶液选择：按MENU键,进入菜单四, 屏幕出现如下显示

按ENTER键移动光标，按DOWN键、UP键调节数字，仪器出厂时PH/ORP模式转换已设置好，通常不需要修改。标准溶液选择

6.86表示标定时选择（6.86/4.01/9.18）一组标准溶液。7.00表示标定时选择 （4.00/7.00/10.01）一组标准溶液。按ENTER键存储。

-15-

注：在更换电极、电极使用时间较长至测量数据出现偏差时，仪器必须进行标定。

时间设定：按MENU键,进入菜单三, 屏幕出现如下显示

按ENTER键移动光标，按DOWN键、UP键调节数字，按ENTER键存储。

-14-

前面板说明

1：MENU循环模式键

2：DOWN数值减少键

3：UP数值增加键

4：ENTER确认键

-7-

显示格式：

PH值为主显示，温度、高低报警设置值、时间为副显示。

-8-

斜率标定：按MENU键,进入菜单二,电极从标准缓冲液pH6.86中取出，清洗干净并用滤纸吸干，然后将电极插入标准缓冲液pH4.01（或pH9.18）中，轻轻搅拌几下，等仪器显示数值稳定。按MENU键, 屏幕出现如下显示

若仪器显示PH值和标准测试溶液的实际PH值相差较大时,

按住ENTER键不放,直到屏幕出现如下显示,确认存储。

斜率标定完成。

-13-

若仪器显示PH值和标准测试溶液的实际PH值相差较大时,

按住ENTER键不放,直到屏幕出现如下显示，确认存储。

零点标定完成。

-12-

仪器操作

注意：在确保探棒、电源、温补以及其它接线端子正确接线后，方可通电操作。接通电源后，稍等片刻至LCD屏幕显示正常数值。

仪器标定是指由于不同的电极其参数不可能完全一致,或者电极使用一段时间后其参数会发生变化, 此时仪器测量值会发生偏差，为了测量准确，仪器就需要配合标准测试溶液进行标定.本表具有两组标准液（6.86/4.01/9.18和 4.00/7.00/10.01）自动识别功能，仪器出厂时处于（6.86/4.01/9.18）标准液识别状态，所以标定时请选择该组份的标准液。选择方式见后面的说明.

标定步骤

将电极用蒸馏水清洗干净并用滤纸吸干，然后将电极插入标准缓冲液pH6.86中，轻轻搅拌几下，等仪器显示数值稳定。

零点标定：按MENU键,进入菜单一,屏幕出现如下显示

-9-

-10-

-11-

# Text boxes

当前时间

16:45:23

温度显示

6.60  PH

25.0℃

L:4.00 H:10.00

主显示

测量状态

高低报警设置值

用此仪表支架将仪表固定在仪表柜上

用此仪表支架将仪表固定在仪表柜上

开孔尺寸为92×92

标准测试溶液的实际PH值

仪器显示PH值

SLOPE SET

PH= 4.56

Standard: 4.01

表示仪表等待斜率标定

光标对应的月/日；

菜单五界面

菜单六界面

标准溶液选择

Parameter　saving

Watting …

Display　Set

PH

Standard Liquid

6.86

菜单二界面

标准测试溶液的实际PH值

仪器显示PH值

ZERO SET

PH= 7.52

Standard:   6.86

菜单四界面

PH/ORP模式转换

485  ADDRESS  SET

1

LCD  LIGHT  SET

OFF

4-20mA  SET

4 mA：  0

20 mA：  14

菜单七界面

菜单八界面

Mar，13

ALARM SET

HIGH：10.00

LOW：4.00

DELAY：0.00

Parameter　saving

Watting …

菜单三界面

表示日期

DATA  SET

09，03，13

10：00：09

表示时间

菜单一界面